Białystok, 08.09.2025 r.

BPN-T.271.1.195.2025

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok w imieniu, którego działa Dyrektor BPN-T zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

1.	Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

Mikroskop biologiczny – 12 szt.

- mikroskop optyczny o budowie jednobryłowej, z fabrycznie wbudowanym w konstrukcję uchwytem do przenoszenia mikroskopu.

- powłoka antybakteryjna pomagająca zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób przez powierzchnię mikroskopów.

- możliwość zastosowania wymiennej optyki achromatycznej lub planachromatycznej z korekcją w nieskończoności.

- oświetlacz typu LED; fabrycznie wbudowany w statyw mikroskopu. Temperatura światła min. 6000 K, czas pracy min. 25.000 godz.

- stolik mechaniczny o powierzchni min. 150 mm x 140mm,  z zakresem przesuwu min. 76 x 26mm, z zaokrąglonymi brzegami oraz niewystającymi zębatkami. Powierzchnia odporna na używanie.

- rewolwer obiektywowy min.  4-pozycyjny

- tubus binokularny o kącie pochylenia 45° ze zintegrowanymi (bez możliwości odblokowania i wyjęcia) i precentrowanymi okularami o powiększeniu nie mniejszym niż 10x /FN = 20 mm, rozstaw źrenic 52 - 75mm. W prawym okularze wbudowany wskaźnik.

- zasilacz 220-230 V fabrycznie wbudowany w statyw mikroskopu. W statywie wbudowane gniazdo USB do zasilania elementów doposażenia mikroskopu np. kamery.

- tubus z systemem obrotu o 360 stopni.

- okulary 10x/20 mm z gumowymi muszlami.

- współosiowy, zgrubny i precyzyjny układ ogniskowania, z gałkami po obu stronach mikroskopu; skalowany, o dokładności i odczytu przesuwu stolika – 3 mikrometry na jedną podziałkę skali

- zakres ruchu w osi Z 300 mikronów na obrót mikrośruby

- możliwość zastosowania wyposażenia do polaryzacji

- kondensor Abbe'go z przysłoną aperturową i slotem dla wsuwek kontrastu fazowego z możliwością wykorzystania dla obiektywów o powiększeniu od 4x do 100x

- obiektywy planachromatyczne z korekcją do nieskończoności, długością parfokalną max. 45mm o następujących parametrach nie mniejszych niż: 4x/NA  0,10 / odległość robocza 26,2 mm; 10x/NA 0,22 / odległość robocza 7,80 mm; 40x/NA 0,65, / odległość robocza 0,31 mm; 100x/NA 1,25Oil odległość robocza 0,10 mm

- pokrowiec, kabel zasilający typu Schuko z możliwością zwinięcia i umieszczenia wewnątrz konstrukcji mikroskopu

- możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu z mikroskopu na monitory i tablety

- Mikroskopy muszą być kompatybilne i współpracować w posiadanymi kamerami Leica ICC50W oraz i oprogramowaniem.

- Wymagane certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z normami: IEC 61010-1(ed.3), EN 61010-1:2010, EN 62471:2008, EN 61326-1:2013, EN 61000-3-3:2013, EN 55011:2016, EN 50581:2012,

- Zgodność z ISO 9022-11

CPV - 38510000-3 Mikroskopy

- Termin dostawy: do 4 tygodni o daty zawarcia umowy.

- Inne wymogi Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

- gwarancja na sprzęt: min. 3 lata,

- przeszkolenie pracowników Epi-centrum (13 osób) z zakresu obsługi mikroskopów po dostawie sprzętu (max. 7 dni po dostawie),

- w czasie trwania okresu gwarancyjnego, po każdym roku użytkowania przegląd mikroskopów w siedzibie Epi-Centrum Nauki w Białymstoku.

- Warunki udziału w postępowaniu:  Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

- Kryteria wyboru:

Przy wyborze oferty zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:	
1) Cena:

Cena ofertowa, tj. cena brutto za wykonanie przedmiotu umowy – waga kryterium: 80 %

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa będzie liczona według wzoru:

P= (Cn/Co) x 80 pkt

Wyjaśnienie:
Pc – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa

Cn – najniższa zaoferowana cena

Co – cena zaoferowana w ofercie ocenianej

2) Okres gwarancji:

Okres gwarancji – waga kryterium: 20 %

  - 3 lata – 0 pkt

  - 4 lata – 10 pkt

  - 5 lat i więcej – 20 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert - na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli okres gwarancji będzie krótszy niż 3 lata.

- Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

- Oferta winna zawierać:

- Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

- Dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów elementów dostaw, określonych w pkt. 1 - np. karty katalogowe, informacje handlowe, wydruki internetowe, itp. (zaleca się zaznaczenie parametrów potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego).

- Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie nie wynika w dokumentów rejestrowych Wykonawcy (KRS lub CEIDG).

Uwaga: Zamawiający wezwie do wyjaśnień lub uzupełnienia oferty jedynie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

- Ofertę należy: złożyć w siedzibie Zamawiającego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, pokój nr 1.29, albo przesłać w formie skanów pocztą elektroniczną na adres: bpnt@bpnt.bialystok.pl - do dnia 17.09.2025 r. do godz. 10:00.

- Złożenie oferty oznacza pełną akceptację warunków stawianych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

- Osoba do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Ignatowicz, m.ignatowicz@bpnt.bialystok.pl.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu kryteria wyboru, z zastrzeżeniem pkt 12. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania, publikując jego wynik na stronie internetowej www.bpnt.bialystok.pl.

- Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania również w sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.

- W sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, a została złożona więcej niż jedna oferta, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania;

- została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

- została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje:

- składania ofert wariantowych,

- udzielenia Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług,

- zaliczek dla Wykonawców,

- rozliczeń w walutach obcych.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Białostocki Parku Naukowo-Technologiczny, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71;

- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym: Mariusz Manaches, iodo@bpnt.bialystok.pl, +48 534 653 001;

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;

- dane osobowe mogą być ujawniane Wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;

- podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 2 – Wzór umowy.